ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY CYFROWEGO APARATU RTG

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE URZĄDZENIA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent ……………………………………… |  |  |  |  |
|  | Model …………………………………………… |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 ……………………………. |  |  |  |  |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  | PODAĆ NR STRONY** | POTWIERDZENIE* |  |
| 1 | Cyfrowy aparat RTG fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie rekondycjonowany i nie używany. |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj.: - generator, - lampa rentgenowska, - stół kostny, - statyw do zdjęć odległościowych, - bezprzewodowy detektor do zdjęć, - stacja akwizycyjna, - system nagrywania i drukowania |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Deklaracja zgodności CE – DOŁĄCZYĆ DO OFERTY |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach medycznych – DOŁĄCZYĆ DO OFERTY |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Podłączenie do systemu RIS/PACS |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Oferowany aparat diagnostyczny RTG DR ma wspierać i posiadać aktywną komunikację minimum DICOM3.0/Worklist |  |  | TAK / NIE |  |
| II. | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa i typ |  |  | PODAĆ |  |
| 2 | Generator wysokiej częstotliwości |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Moc wyjściowa generatora min. 50 kW |  |  | PODAĆ |  |
| 4 | Zakres napięć min. ≤ 40 kV |  |  | PODAĆ |  |
| 5 | Zakres napięć max. ≥ 150 kV |  |  | PODAĆ |  |
| 6 | Dokładność regulacji napięcia, skok co 1 kV |  |  | TAK / NIE |  |
| 7 | Zakres prądu min. ≤ 10 mA |  |  | TAK / NIE |  |
| 8 | Zakres prądu max. ≥ 630 Ma |  |  | TAK / NIE |  |
| 9 | Zakres czasu ekspozycji min. ≤ 1 ms |  |  | TAK / NIE |  |
| 10 | Zakres czasu ekspozycji max. ≥ 6,3 s |  |  | TAK / NIE |  |
| 11 | Zakres mAs min. ≤ 0,2 mAs |  |  | TAK / NIE |  |
| 12 | Zakres mAs max. ≥ 500 mAs |  |  | TAK / NIE |  |
| 13 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj.: kV, mAs, Ma |  |  | TAK / NIE |  |
| 14 | Zasilanie 3-fazowe 230 V |  |  | TAK / NIE |  |
| III. | LAMPA RTG |  |  |  |  |
| 1 | Model i producent lampy |  |  | PODAĆ |  |
| 2 | Anoda wirująca wysokoobrotowa |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Max. Wartość kV – 150 |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Prędkość wirowania anody min. 3000 obr/min |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody min. 300 KHU |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody min. 60 KHU/min |  |  | TAK / NIE |  |
| 7 | Wielkość nominalna małego ogniska max. 0,6 mm |  |  | PODAĆ |  |
| 8 | Wielkość nominalna dużego ogniska max. 1,2 mm |  |  | PODAĆ |  |
| 9 | Filtry kształtujące charakterystykę promieniowania, minimum 2 dodatkowe – podać materiał każdego filtra |  |  | TAK / NIE |  |
| 10 | Kąt obrotu kolimatora min. 90o |  |  | TAK / NIE |  |
| 11 | Kolimator z LED-owym wyświetlaczem pola promieniowania ze wskaźnikiem laserowym |  |  | TAK / NIE |  |
| 12 | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem |  |  | TAK / NIE |  |
| V. | AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG |  |  |  |  |
| 1 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Automatyka AEC opierająca się na sygnale z całej powierzchni detektora |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Ręczna kolimacja wiązki RTG |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Wymienna kratka przeciwrozproszeniowa – bez użycia narzędzi |  |  | TAK / NIE |  |
| VI. | KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |  |  |  |  |
| 1 | Zakres obrotu lampy w osi pionowej (Alpha) +/- 1o – 180o |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Zatrzymanie obrotu lampy w osi pionowej, co 90o |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Minimalna wysokość lampy (ogniska) od podłogi ≤ 40 – 50 cm |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Maksymalna wysokość lampy od podłogi min. 188 cm |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Zakres ruchu pionowego lampy min. 150 cm +/- 2 cm |  |  | TAK / NIE |  |
| 7 | Zakres ruchu poziomego lampy min. 140 cm |  |  | TAK / NIE |  |
| 8 | Zespół lampy rentgenowskiej zamontowany na ramieniu teleskopowym z możliwością przesuwu w kierunku dystalnym do kolumny lampy min. 22 cm |  |  | TAK / NIE |  |
| VII. | STÓŁ KOSTNY |  |  |  |  |
| 1 | Ruchomość stołu min. w 4 płaszczyznach: góra dół + pływający blat |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Stół z pływającym blatem |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Stół o elektrycznej regulacji wysokości |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Ruch pionowy blatu sterowany przyciskiem nożnym |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Przycisk nożny zwalniający hamulec elektromagnetycznego blatu |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Wymiary blatu min. 220 x 75,50 cm |  |  | PODAĆ |  |
| 7 | Radiotransparentny blat stołu o ekwiwalencie pochłaniania promieniowania RTG dla 100 kV ≤ 9 mm Al. |  |  | TAK / NIE |  |
| 8 | Obciążenie stołu min. ≤ 230 kg |  |  | TAK / NIE |  |
| 9 | Minimalna pozycja stołu min. 53 – 59 cm |  |  | PODAĆ |  |
| 10 | Maksymalna pozycja stołu min. 87 cm +/- 2 cm |  |  | PODAĆ |  |
| 11 | Zakres regulacji wysokości blatu min. 28,70 cm |  |  | PODAĆ |  |
| 12 | Zakres ruchu blatu w płaszczyźnie poziomej |  |  | PODAĆ |  |
| 13 | Zakres ruchu blatu w płaszczyźnie pionowej |  |  | PODAĆ |  |
| VIII. | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
| 1 | Statyw wolnostojący |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Wysokość kolumny max. 220 – 230 cm |  |  | TAK / NIE PODAĆ |  |
| 3 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Uchwyt na ręce pacjenta nad głową |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Konstrukcja aparatu musi umożliwiać ustawienie statywu na lewo od kolumny z lampą |  |  | TAK / NIE |  |
| IX. | BEZPRZEWODOWY DETEKTOR DO ZDJĘĆ |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa i typ |  |  | PODAĆ |  |
| 2 | Detektor ze scyntylatorem Csi |  |  | TAK / NIE |  |
| 3 | Współczynnik DQE min. 65 % |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Detektor czuły na promieniowanie rentgenowskie AED |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Głębia obrazu min. 16 bit |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Wielkość piksela poniżej 140 µm |  | 15 PKT | Dodatkowo punktowane |  |
|  | Wielkość piksela maksymalnie 140 µm |  |  | TAK / NIE |  |
| 7 | Format 42 x 42 cm (+ 1 cm) |  |  | PODAĆ |  |
| 8 | Obciążenie punktowe detektora min. 150 kg |  |  | TAK / NIE |  |
| 9 | Obciążenie detektora poniżej 300 kg |  |  | TAK / NIE |  |
|  | Obciążenie detektora minimum 300 kg i powyżej |  | 15 PKT | Dodatkowo punktowane |  |
| 10 | Czas ładowania ≤ 5 h |  |  | TAK / NIE |  |
| 11 | System sygnalizacji stanu detektora (komunikacja, stan naładowani, tryb działania) |  |  | TAK / NIE |  |
| 12 | Wbudowany w detektor uchwyt |  |  | TAK / NIE |  |
| 13 | Bezprzewodowa łączność detektora ze stacją aktywizacyjną |  |  | PODAĆ |  |
| 14 | Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej 0,802 |  |  | PODAĆ |  |
| 15 | W zestawie ładowarka i dwie baterie |  |  | TAK / NIE |  |
| 16 | Waga detektora do 4 kg |  |  | TAK / NIE |  |
| X. | STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
| 1 | Monitor, komputer, klawiatura, mysz, pulpit ekspozycji |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Komputer nazwa i typ |  |  | PODAĆ |  |
| 3 | System operacyjny min. Windows 10 Pro |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Monitor nazwa i typ |  |  | PODAĆ |  |
| 5 | Wielkość ekranu min. 22” |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu Full HD |  |  | TAK / NIE |  |
| 7 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu ekspozycji po < 6 s |  |  | TAK / NIE |  |
| 8 | Wyświetlanie zdjęcia w pełnej rozdzielczości < 10 s |  |  | TAK / NIE |  |
| 9 | Sterowanie generatorem aparatu |  |  | TAK / NIE |  |
| 10 | Przekazywanie faktycznych parametrów naświetlania (tj. mAs, kV,mA) po naświetleniu z użyciem generatora |  |  | TAK / NIE |  |
| 11 | System wykorzystuje standardowe protokoły: - IHE - DICOM - JPEG - HL-7 do zarządzania cyfrowymi obrazami i danymi pacjenta |  |  | TAK / NIE |  |
| 12 | Wysyłanie obrazów do systemu PACS w standardzie DICOM |  |  | TAK / NIE |  |
| 13 | Oprogramowanie odbiera nieobrobione obrazy detektora i przetwarza obraz odpowiednio do parametrów dla danego narządu w poleceniu roboczym, przesyłają następnie przetworzony obraz do nadawcy |  |  | TAK / NIE |  |
| 14 | Oprogramowanie pokazuje przetworzony obraz i daje możliwość jego edycji, zanim ostateczny wynik zostanie przesłany do klienta |  |  | TAK / NIE |  |
| 15 | Po post-processingu obraz można umieścić na liście roboczej, co daje możliwość ciągle go modyfikować bez potrzeby zmiany archiwum |  |  | TAK / NIE |  |
| 16 | Pobranie danych demograficznych pacjenta z systemu HIS/RIS oraz możliwość manualnego wprowadzania danych |  |  | TAK / NIE |  |
| 17 | Procesy i procedury przetwarzania obrazów po badaniu: - pojedyncze wyświetlanie obrazu - automatyczne przetwarzanie z optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu - powiększenie obrazu - regulacja parametrów okna - obrót obrazu |  |  | TAK / NIE |  |
| 18 | Możliwość nagrywania płyt CD/DVD z badaniami pacjentów bezpośrednio na konsoli technika |  |  | TAK / NIE |  |
| 19 | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie |  |  | TAK / NIE |  |
| 20 | Możliwość włączania/wyłączania algorytmów obróbki |  |  | TAK / NIE |  |
| 21 | Logowanie do systemu za pomocą hasła |  |  | TAK / NIE |  |
| 22 | Interfejs w języku polskim |  |  | TAK / NIE |  |
| XI. | SYSTEM NAGRYWANIA I DRUKOWANIA PŁYT CD/DVD DLA PACJENTÓW |  |  |  |  |
| 1 | Prędkość nagrywania i zadrukowywania nośników: - 30 nośników CD-R/na godzinę - 15 nośników DVD/na godzinę |  |  | TAK / NIE |  |
| 2 | Liczba napędów: min. 2 |  |  | PODAĆ |  |
| 3 | Obsługiwane nośniki: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL |  |  | TAK / NIE |  |
| 4 | Metoda druku: atramentowa, kolorowa |  |  | TAK / NIE |  |
| 5 | Rozdzielczość drukowania min. 1440 x 720 dpi |  |  | TAK / NIE |  |
| 6 | Liczba pojemników wejściowych: 2 o pojemności 50 płyt każdy |  |  | TAK / NIE |  |
| 7 | Liczba pojemników wyjściowych: 1 o pojemności 50 płyt |  |  | TAK / NIE |  |
| 8 | Komunikacja USB 3.0 |  |  | TAK / NIE |  |
| XII. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1 | W cenie oferty instalacja i uruchomienie aparatu wraz z integracją z infrastrukturą Zamawiającego. |  |  |  | TAK / NIE |
| 2 | Uruchomienie w/w aparatu w systemach dziedzinowych Zamawiającego (system ArPACS Synektik S.A. i KS – SOMED firmy Kamsoft S.A.) |  |  |  | TAK / NIE |
| 3 | Dostarczenie stosownych licencji: |  |  |  | TAK / NIE |
| 3.1 | Licencja oprogramowania Archiwizacji ArPACS SRV/WEB – 1 x licencja modułu DICOM/WL dla systemu archiwizacji ArPACS SRV/WEB: Aparat RTGDR |  |  |  | TAK / NIE |
| 3.2 | 1 x licencja modułu DICOM/TELE dla systemu archiwizacji ArPACS SRV/WEB: Aparat RTG DR (w zakresie komunikacji opisów zdalnych) |  |  |  | TAK / NIE |
| 3.3 | Licencja oprogramowania Radiologicznego SOMED – 1 x licencja modułu Gabinet dla system radiologicznego KS-SOMED: Aparat RTGDR |  |  |  | TAK / NIE |
| 3.4 | 1 x licencja modułu HL7 dla system radiologicznego KS-SOMED: Aparat RTGDR (w zakresie komunikacji opisów zdalnych) |  |  |  | TAK / NIE |
| 4 | Podłączenie do systemu ArPACS Synektik S.A. i KS-Somed Kamsoft S.A. urządzeń diagnostycznych/sterujących/ nagrywających: Aparatu RTG, konsoli technika, duplikatora DVD |  |  |  | TAK / NIE |
| 5 | Rekonfiguracja oprogramowania medycznego ArPACS SRV/WEB/KS-SOMED w tym redefiniowanie obsługi zleceń/skierowań do pracowni RTG w KS-SOMED |  |  |  | TAK / NIE |
| 6 | Rekonfiguracja oprogramowania medycznego ArPACS SRV/WEB/KS-SOMED w tym redefiniowanie obsługi zleceń/skierowań do pracowni RTG w KS-SOMED |  |  |  | TAK / NIE |
| 7 | Szkolenie 3 pracowników pracowni RTG w zakresie obsługi aparatu i pełnego korzystania z systemu oraz 3 administratorów IT (korzystanie z systemu, administracja i zarządzanie częścią IT systemu). Szkolenie potwierdzone zostanie stosownymi Certyfikatami. |  |  |  | TAK / NIE |
| 8 | Gwarancja w okresie 24 miesięcy obejmująca pełne wsparcie serwisowe na oprogramowanie i wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia (w tym dwa przeglądy serwisowe) |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Gwarancja w okresie 36 miesięcy obejmująca pełne wsparcie serwisowe na oprogramowanie i wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia (w tym trzy przeglądy serwisowe) |  | 10 PKT |  | Dodatkowo punktowane |
| 9 | Demontaż obecnie używanego aparatu wraz z niezbędnymi instalacjami oraz jego wywóz i utylizacja. Wykonawca przekaże Zamawiającemu właściwą Kartę Przekazania Odpadu. |  |  |  | TAK / NIE |
| 10 | W cenie oferty: - wykonanie projektu osłon stałych wraz z uzgodnieniem i zaopiniowaniem przez ŚPWIS - wykonanie rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - testy akceptacyjne - testy specjalistyczne - komplet akcesoriów, okablowania itp. urządzeń do uruchomienia i użytkowania aparatu - instrukcja obsługi i użytkowania wszystkich urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku w formacie PDF |  |  |  | TAK / NIE |

UWAGA:

*Wykonawca potwierdza wymagany parametr: TAK / NIE

**Na potwierdzenie parametrów wymaganych, Wykonawca wraz z OFERTĄ składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Przedstawione dokumenty muszą być sporządzone przez producenta. Jakiekolwiek odręczne dopiski, uzupełnienia do dokumentów nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie OFERTY

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.

Oświadczam, że oferowany cyfrowy aparat RTG jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym

______________ dnia ____________2022r.

__________________________________

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych                                                                                                                           
                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DODATKOWO PUNKTOWANYCH

– CYFROWY APARAT  RTG

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE DODATKOWO OCENIANE | NR STRONY** | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość piksela poniżej 140 µm |  | TAK / NIE* |
| 2 | Obciążenie detektora 300 kg i powyżej |  | TAK / NIE* |

UWAGA:

* W rubryce „Parametr oferowany” należy niepotrzebne skreślić.
**Na potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych, Wykonawca wraz z OFERTĄ   składa dokument potwierdzający te parametry oraz wskazuje stronę
w tym dokumencie, na której dany parametr jest opisany. Jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne i nie potwierdzają parametrów dodatkowo ocenianych, Zamawiający nie będzie wzywał o ich złożenie lub uzupełnienie.

____________________ dnia _______________2022 rok

___________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                           do reprezentowania Wykonawcy)